ICS 65.020.30

B44

备案号：23434-2008

DB32

江苏省地方标准

# DB32/T1216-2008

实验动物笼器具 隔离器

Laboratory  Animal  Cage  Isolator

2008-06-20  发布                            2008-08-20 实施

江苏省质量技术监督局 发布

DB32/T1216-2008

前  言

为保证实验动物质量和动物实验结果的准确性，规范实验动物笼器具隔离器质量，制定本标准。

本标准按GB/T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T1.2-2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》编制。

本标准附录A、附录B、附录C、附录D、附录E为规范性附录。

本标准由江苏省科学技术厅提出。

本标准由江苏省实验动物质量检测二站、江苏省实验动物管理委员会办公室、江苏省药品检验所、江苏省实验动物协会起草。

本标准主要起草人：张玫、孟群、汪岱迪、樊夏雷、徐婷婷、夏春阳、刘年双。

DB32/T1216-2008

实验动物笼器具 隔离器

1 范围

本标准规定了实验动物笼器具隔离器要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于相应微生物控制级别的实验动物饲育、实验用隔离器。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191-2000  包装储运图示标志

GB 14925-2001  实验动物 环境及设施

GB 14922.2-2001  实验动物 微生物学等级及监测

3  结构类型和尺寸

3.1  结构

应由隔离器室、传递系统、操作系统、进出风过滤系统、风机、架体等组成。

3.2  类型

3.2.1  软质隔离器：主体空间大小可随通风而变化。

3.2.2  硬质隔离器：主体空间大小应不随通风而变化。

3.3  尺寸

应根据实验动物饲育品种、动物实验的要求确定隔离器的尺寸。

4 要求

4.1  架体

4.1.1  采用不锈钢或其它适宜材料制作，架体应稳定、牢固、平整，装拆、移动方便。

4.1.2  软质隔离器风机与架体采用管道连接，架体应无明显振动。

4.2  软质隔离器室材料：采用耐腐蚀、耐温、耐压、易清洗、透明、柔软、无毒塑料经热合密封而成。

4.3  硬质隔离器室材料：采用耐腐蚀的不锈钢、有机玻璃等硬质材料一体成型或密封焊接而成。

DB32/T1216-2008

4.4  隔离器室：应密封、无泄漏。

4.5  传递系统：应密封、有不同种类动物、物品传递空间。

4.6  操作系统：连接隔离器室操作用的胶质手套应密封、大小适用。

4.7  进出风过滤系统：进风处应有初、中、高效过滤，出风处应有中、高效过滤。

4.8  外观

表面应光洁、耐腐蚀。

4.9  性能

4.9.1  空气进风口经初效、中效、高效三级过滤，出风口中效、高效二级过滤，使隔离器室内在静态时的送风口洁净度达到100级，其它区域达到100～10000级。

4.9.2  隔离器室内落下菌数应不得检出。

4.9.3  隔离器室内气流分布均匀，流速≤0.2 m/s。

4.9.4  隔离器室内换气次数≥20次/h。

4.9.5  隔离器室内饲养区内噪音≤60dB。

4.9.6  隔离器室内外静压差≥50Pa。

5 试验方法

5.1 架体 外观

手触，目测。

5.2  耐腐蚀

将隔离器室使用材料取一部分分别在pH值2、pH值10的溶液中浸泡24h，应无腐蚀。

5.3  隔离器室内空气洁净度

按附录A规定进行。

5.4  隔离器室内落下菌数

按附录B规定进行。

5.5  隔离器室内换气次数

按附录C规定进行。

5.6  隔离器室内气流速度

按附录D规定进行。

DB32/T1216-2008

  - 隔离器室内外静压差

按附录E规定进行。

  - 隔离器室内噪音

按附录F规定进行。

5.9  软质隔离器室材料的异常毒性

按附录G规定进行。

6  检验规则

6.1  应对产品逐台进行检验，检验合格并附合格证方可出厂。

6.2  产品经检验如有不合格项目，允许修复一次，复检后不合格则该台产品不合格。

7  标志、包装、运输、贮存

7.1 标志

产品上应标明：

a）注册商标、产品名称、型号、数量、标准编号。

b）制造厂名称、地址、生产日期、批号。

C）体积（长×宽×高）。

d）毛重、净重。

e）符合GB/T191规定的图示标志。

7.2  包装

7.2.1  隔离器先用软体材料包裹衬垫，再用打包带紧密捆扎牢固。

7.2.2  最外层用硬质材料包装。

7.3  运输和贮存

贮运时应通风、干燥，避免腐蚀性气体污染和剧烈碰撞。

DB32/T1216-2008

附  录  A

（规范性附录）

空 气 洁 净 度 测 定

A.1   隔离器运行30min以上进行测定。

A.2   用尘埃粒子计数器检测，考虑到需伸入隔离器室内检测采样，采样管应选择短、细

的规格或采用手持式微型激光尘埃粒子计数器通过传递系统直接放入隔离器室内检测采样。

A.3   尘埃粒子计数器充分预热，采样管必须干净，连接处严禁渗漏。

A.4   测量仪器应定期校准。

A.5   隔离器室内检测时，如无特殊实验要求，取样高度为实验动物笼具动物活动空间高

度进行测定。

A.6   测定不少于5个点，每个测点连续测定3次，计算求取平均值，为该点实测结果。

DB32/T1216-2008

附  录  B

（规范性附录）

落 下 菌 测 定

B.1   隔离器消毒后运行30min以上进行测定。

B.2   将血液琼脂培养基平皿（Φ90mm）通过传递系统放入隔离器室内，打开平皿后放置30min ，加盖后取出， 放入37℃±1℃恒温箱内培养48h后计算落下菌数（个/皿）。

B.3   血液琼脂培养基的制备应符合GB14925规定。

DB32/T1216-2008

附  录  C

（规范性附录）

换气次数测定

C.1   隔离器运行30min以上进行测定。

C.2   测量仪器为精度0.1以上的热球式风速计或数字显示式风速计。

C.3   测量仪器应定期校准。

C.4   用风速仪在隔离器室送排风口设点测定，读取数值，计算送风量。

DB32/T1216-2008

附  录  D

（规范性附录）

气流速度测定

D.1   隔离器运行30min以上进行测定。

D.2   测量仪器为精度0.01以上的热球式风速计或数字显示式风速计。

D.3   测量仪器应定期校准。

D.4   将风速仪通过传递系统直接放入隔离器室内，在动物饲育区内测定。

D.5   隔离器室内至少布置5个测点。

D.6   每个测点的数据在测试仪器稳定运行条件下测定，数字稳定10s后读取。

D.7   取各测定点平均值，并根据各测定值判定隔离器室内气流速度变动范围及稳定状态。

DB32/T1216-2008

附  录  E

（规范性附录）

静 压 差 测 定

E.1   测量仪器为压差仪。

E.2   测量仪器应定期校准。

E.3   从隔离器的专用检测孔直接测定隔离器内静压差。

DB32/T1216-2008

附  录  F

（规范性附录）

噪  音  测  定

F.1   测量仪器为声级计。

F.2   测量仪器应定期校准。

F.3   隔离器噪声测定以声级计A档为准进行测定。

F.4   将声级计通过传递系统放入隔离器室内开机进行测定。

DB32/T1216-2008

附  录  G

（规范性附录）

异常毒性

G.1  定义

将一定剂量的供试液由静脉注入小鼠体内，在规定时间内观察小鼠有无毒性反应和死亡情况，以决定供试品是否符合规定的一种方法。

G.2   设备及试剂

压力蒸汽灭菌器、动物天平、0.9％氯化钠注射液。

G.3  试验前准备

G.3.1  器具灭菌

与供试液接触的所有器具置压力蒸汽灭菌器内121℃灭菌30min。

G.3.2   试验动物准备

G.3.2.1   动物试验所使用的动物及其管理应按国务院有关行政主管部门颁布的规定执行。

G.3.2.2   试验用小鼠应来自具有实验动物生产许可证的单位，并饲养在与动物质量相符合

的实验环境条件下，同品种、雌性应无孕、体重(17～23)g，已做过本试验的小鼠不得重复使用。

G.3.2.3  将小鼠随机分为试验和对照两组，每组5只，复试时每组（18-19）g的小鼠10只。

G.4  试验方法

G.4.1  供试品数量

取制作软质隔离器室的塑料材料（约10×10㎝2）一块。

G.4.2  浸提介质

0.9％氯化钠注射液。

G.4.3  空白对照液

0.9％氯化钠注射液。

G.4.4  供试液制备

G.4.4.1  供试液制备应按无菌操作进行。

G.4.4.2  将软质隔离器室材料制成小片，放入容器内，按每3cm2表面积加入浸提介质1ml，密封后置压力蒸汽灭菌器内121℃灭菌30min。

G.4.4.3  供试液应在制备后24h内使用。

DB32/T1216-2008

G.5  供试液注射及注射后动物反应观察指标

G.5.1 将小鼠放入固定器内，自尾静脉分别注入供试液和空白对照液，注射速度为

0.1ml/s，注射剂量为50ml/kg（1ml/20g）。

G.5.2   注射完毕后，观察小鼠即时反应，并于4、24、48和72h观察和记录试验组和对照组动物的一般状态、毒性表现和死亡动物数。

G.5.3  注射动物反应观察指标见表B.1。

表B.1

| 程 度 | 症 状 |
| --- | --- |
| 无 | 未见毒性症状 |
| 轻 | 轻度症状但无运动减少，呼吸困难或腹部刺激症 |
| 中 | 腹部刺激症状，呼吸困难，运动减少，眼睑下垂，腹泻 |
| 重 | 衰竭、发绀、震颤，严重腹部刺激症状，眼睑下垂，呼吸困难 |
| 死亡 | 注射后死亡 |

G.5.4  注意事项

G.5.4.1  注射完毕如发现有供试液外溢现象，此小鼠应弃去，另取小鼠依法操作。

G.5.4.2  试验后待观察小鼠喂养方法同试验前。

G.5.4.3  试验用小鼠盒内数量不宜过多，避免照成发热，出汗影响试验结果。

G.5.5  结果判定

G.5.5.1  在72h观察期内，试验组动物的反应不大于对照组动物，则判定供试品合格。

G.5.5.2  如试验组动物有2只以上出现中度毒性症状或死亡，则判定供试品不合格。

G.5.5.3  如试验组动物有2只以上出现轻度毒性症状，或不超过1只动物出现中度毒性症状或死亡，则另取体重(18-19)g小白鼠10只为一组进行复试，复试结果符合B.5.5.1条要求，判定供试品合格。

江苏省实验动物笼器具 隔离器地方标准编制说明

刘年双1   张玫1   孟群1   汪岱迪1    樊夏雷2     徐婷婷3   夏春阳4

（江苏省实验动物质量检测二站1 江苏省药品检验所2 江苏省实验动物管委会办公室3 江苏省实验动物协会4）

实验动物笼器具 隔离器是应用于实验动物中无特定病原体（SPF），悉生（Gnotobiotic）及无菌（germ free）动物饲育与实验的重要支撑条件，其质量将会直接影响微生物控制级别的动物实验与饲育。国家至今未颁布该产品的相关标准，只有GB14925－2001《实验动物环境及设施》标准中对隔离环境规定了技术指标。江苏省是生产该产品的大省，其产量占国内80％以上，按江苏省质量技术监督局苏质技监标发[2007]202号“关于下达2007年度江苏省工业地方标准制定项目计划的通知” ，在江苏省科学技术厅领导下，江苏省实验动物质量检测二站、江苏省药品检验所、江苏省实验动物管委会办公室、江苏省实验动物协会等单位编制该产品地方标准。标准中的主要性能技术指标已在苏州冯氏实验动物设施设备厂、苏州苏杭实验动物设施设备厂等单位进行了产品检测与验证，适用于江苏省实验动物笼器具 隔离器产品生产与检测，并反映标准中技术性能指标有适用性和较好的操作性。现将实验动物笼器具 隔离器标准编制说明如下：

- 标准中范围说明

规定了实验动物笼器具 隔离器试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存，适用于相应微生物控制级别的实验动物饲育、实验。

- 规范性引用文件说明

根据产品生产、检测实际工作需要分别是：

GB/T191－2000     包装储运图示标志

GB14925－2001     实验动物环境及设施

GB14922.2－2001   实验动物微生物学等级及监测

DB32/T972－2006   实验动物笼器具 独立通气笼盒（IVC）系统

- 结构、类型和尺寸说明

  - 以目前生产单位定型产品，规定了隔离器结构应由初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、隔离器室、传递系统、操作系统、进出风系统、风机、架体等组成。

  - 现使用的实验动物笼器具隔离器分类有软质隔离器、硬质隔离器，选用材料规定了：

软质隔离器应采用无毒、耐酸、耐消毒，易清洗的透明柔软塑料经热合密封而成，主体空间大小可随通风而变化。

硬质隔离器应采用不锈钢、有机玻璃、硬塑料等硬质材料一体成型或密封焊接而成，主体空间大小不随通风而变化。

3．3 尺寸应根据实验动物饲育、种类或用户的要求确定隔离器尺寸。

- 指标要求说明

4．1 不论软质隔离器还是硬质隔离器，均应采用不锈钢或其它适宜材料制作架体。架体应稳定、牢固、平整、装拆、移动方便，风机与架体采用管道连接。工作状态应无明显振动。

4．2 软质隔离器室、硬质隔离器室内应密封、无泄漏。

4．3 软质隔离器室、硬质隔离器室的传递系统应密封、无泄漏，并有不同种类动物、物品传递空间。

4．4 隔离器室内操作系统，其连接隔离器室操作用胶质手套应密封，大小适用。

4．5 隔离器室内进出风系统在进风处应设有初、中、高三级空气过滤。出风处应设有中、高空气过滤。

4．6 隔离器室内外应光洁、耐腐蚀。

4．7 技术性能

4．7．1 隔离器室内空气洁净度100－1000级说明

目前江苏省实验动物笼器具 隔离器产品，其室内气流组织方式有两种，一

种为顶送顶排，即送回风直接通过隔离器室顶部两边对称含有空气过滤装置内进

行，多为硬质隔离器采用；一种为两边平行送回，即送风在隔离器室内一面含有

空气过滤装置内进行，排风在隔离器内另一面含有空气过滤装置进行。两种气流

方式均为非单向流。一般认为，洁净区域内非单向流形式，不可避免地在存在室

涡流，因而室内空气洁净度不可能很高，随洁净室区域面积大小，空气洁净度在

100－30万级之间，因隔离器室内面积较小，标准采纳了华东六省一市实验动物

质量管理研讨会部分专家建议，隔离器送风口空气洁净度应100级，便于控制空

气过滤装置泄露情况，其它区域100－10000级。

4．7．2 隔离器室内每皿落下菌零个说明

洁净室（区）由于有一定的气流组织，微生物与空气尘埃随气流组织运动

而具有特定方向飘落，隔离器室内空气净化是应用生物洁净技术控制范畴，应重

点加强微生物污染控制，鉴于隔离器室内气流组织是非单向流，不可避免地存在

涡流，按GB14925-2001《实验动物环境及设施》国家标准设施（设备）落下菌

每皿零个指标，标准制定隔离器室内落下菌为零，强调隔离器室内密封性。

4．7．3 隔离器室内气流流速≤0.2m/s说明

GB14925-2001《实验动物环境及设施》隔离环境内气流速度为0.1－0.2m/s，

一般认为洁净室区较大气流速度可能对动物不利，现有隔离器产品其室内面积较独

立通气笼盒（IVC）系统笼箱内面积大的多，本标准选用GB14925《实验动物环境及

设施》修订送审稿动物笼具处气流速度≤0.2m/s。

4．7．4 隔离器室内换气次数的说明

隔离器室内气流组织非单向流，且硬质隔离器产品风机装置与隔离器室距离较

近，如换气次数过大，风机的噪声将对隔离器室内产生较大影响，按GB14925－2001

《实验动物环境及设施》国家标准中隔离环境换气次数20－50次/h，标准制定取下

限值≥20次/h。

4．7．5 隔离器室内噪音≤60dB的说明

隔离器设备具有风机，软质隔离器与硬质隔离器，风机安装位置又有不同点，

风机运行过程中，噪音对实验动物实验与饲养会带来一定影响，按GB14925-2001《实

验动物环境及设施》设施（设备）噪声标准为≤60dB，标准制定隔离器室内噪声指

标≤60dB。

4．7．6 隔离器室内外静压差≥50Pa说明

隔离器室内经过空气净化有一定的洁净级别，需保持一定压差，以防止隔离器

室外有害微生物气溶胶向隔离器室内渗透或扩散，隔离器室操作系统使用胶质手套，

压差过大，将给操作系统工作带来不便，参照GB14925-2001《实验动物环境及设施》

国家标准修订征求稿内容，标准制定为隔离器室内外静压差≥50Pa。

4．7．7 软质隔离器异常毒性说明

现有软质隔离器室材料是采用透明、柔软、无毒塑料经热合密封而成，其室内

是各种实验动物生存的微环境，长期与动物接触，可影响实验动物质量和实验，参

照国家医疗器械及药包材相关标准的要求，“长期与药品直接接触的包材塑料制品均

需进行异常毒性实验” ，编制隔离器标准中，增加了软质隔离器材料异常毒性试验。

本标准附录中规定的试验方法和判断，以江苏省实验动物质量检测二站对软质隔离

器产品材料进行异常毒性试验和验证而确定。

4．7．8 标准附录技术性能指标测试说明

标准的附录为规范性附录，各项技术性能指标测试方法主要参照GB14925-2001

《实验动物环境及设施》国家标准附录规定方法，避免了不同单位生产的产品因检测

方法的不统一，易产生检测结果误差。

5．检验规则、标志、包装、运输、贮存

按DB32/T972－2006《实验动物笼器具 独立通气笼盒（IVC）系统》规定。